## Sheet1
技术应答表
仪器名称 双光束扫描型紫外可见分光光度计 |  |  |  | 型号：UV-4802
是否必选 | 招标技术文件 指标编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 | 投标技术指标响应值
0 | 1 | 工作条件
0 | 1.01 | 环境温度 | 15～50℃
0 | 1.02 | 相对湿度 | ≤80%
0 | 1.03 | 工作电压 | AC220V±10%，50Hz
0 | 2 | 技术性能指标
0 | 2.01 | 该设备由主机、工作站、打印机、附件组成的完备系统，用于对液态、固态物质的光谱性质和光学性能的定性、定量分析
0 | 2.02 | 光学系统 | 高分辨率平面衍射光栅聚焦光路系统；双光束光路系统
0 | 2.02.01 | 单色器 | 自准式单色器
0 | 2.02.02 | 波长范围 | 190～1100nm
1 | 2.02.03 | 带宽 | 1.8nm
1 | 2.02.04 | 波长精度 | ±0.5nm
0 | 2.02.05 | 波长重复性 | ±0.3nm
1 | 2.02.06 | 杂散光（NaI 220nm，NaNO2 340nm） | ≤0.1%
1 | 2.02.07 | 光栅精度 | ≥1200条/mm
0 | 2.03 | 光度测量方式 | Abs，%T， E
0 | 2.03.01 | 光度计范围 | -0.3～3.0Abs
1 | 2.03.02 | 光度计精度 | ±0.3%T
0 | 2.03.03 | 光度计重复性 | ±0.2%T
0 | 2.03.04 | 基线平直度 | ±0.004Abs
1 | 2.03.05 | 基线稳定性 | <±0.002Abs/小时@500nm
0 | 2.03.06 | 基线记忆 | 单通道
1 | 2.03.07 | 波长扫描速度 | 700nm/min
1 | 2.03.08 | 波长移动速度 | 800nm/min
0 | 2.03.09 | 光源 | 氘灯，卤钨灯
0 | 2.03.10 | 光源切换 | 自动切换
0 | 2.03.11 | 光斑尺寸 | 不大于6.5mm2
1 | 2.03.12 | 最小所需测试样品量 | 用10mm标准比色池时不超过2mL
0 | 2.03.13 | 检测器 | 日光电池
0 | 2.04 | 样品舱
0 | 2.04.01 | 尺寸 | 约115×235×125mm
0 | 2.04.02 | 光路间隔 | 80mm
0 | 2.05 | 系统软件包 | 标准配置(含控制软件和分析软件)
1 | 2.05.01 | 主机软件功能 | 主机底层软件可借助于网络通过232通讯口升级
1 | 2.05.02 | 主机软件功能 | 主机可做定量分析，校正方法有单波长法，双波长等吸收点法和三点法，标准曲线可做一阶线性过零，一阶线性回归，二阶和三阶曲线拟和。
1 | 2.05.03 | 主机软件功能 | 可存储至少50条扫描曲线，或200条标准曲线，或500个实验结果。
1 | 2.05.04 | 主机软件功能 | 动力学吸光值反应率计算
0 | 2.06 | 工作站
0 | 2.06.01 | CPU | P4，2.8G
0 | 2.06.02 | 内存 | 256M
0 | 2.06.03 | 硬盘 | 60G
0 | 2.06.04 | 显卡 | 64M
0 | 2.06.05 | 网卡 | 10M/100M
0 | 2.06.06 | 显示器 | 17"纯平
0 | 2.06.06.01 | 分辨率 | 1024×768
0 | 2.06.07 | 输出接口 | RS-232
0 | 2.07 | 打印机
0 | 2.07.01 | 彩色喷墨打印机 | ≥600×600dpi
0 | 2.08 | 附件 | 标配
1 | 2.08.01 | 恒温池支架（含恒温水浴系统） | AS21P 恒温/流动池控制器
1 | 2.08.02 | 标准10mm石英比色池 | 2只
1 | 2.08.03 | 5度反射附件 | 1套
0 | 2.08.04 | 备用氘灯 | 1只
0 | 2.08.05 | 备用10mm 石英比色皿（国产） | 2只
0 | 2.08.06 | 10mm玻璃比色皿 | 10只
0 | 2.09 | 配件
0 | 2.09.01 | 卤钨灯 | 标准配置(长寿命2000小时）
0 | 2.09.02 | 氘灯 | 标准配置(长寿命2000小时）
0 | 2.10 | 为满足仪器设备正常运行和日常维护所需的必备操作系统软件、附件、备件、工具、连接电缆和技术文件等是组成完备系统的不可缺少部分
0 | 3 | 售后服务
0 | 3.01 | 供货商应按照中标后签订的合同约定，与最终用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可
0 | 3.02 | 由供货商为用户提供现场免费的技术培训
0 | 3.03 | 产品质量按中华任命共和国有关质量标准实行“三包”服务
0 | 3.04 | 供货商为用户提供产品终身技术服务。产品出故障在24小时内响应并履行维修技术服务
0 | 4 | 产品质量标准
0 | 4.01 | 供货商提供的随机专用软件应具有自主知识产权或软件产品厂商授权书，用户享有该软件的终生使用权。供货商承担3年时间内免费为用户提供升级的义务；用户拥有自主选择升级时间的权力
0 | 4.02 | 供货商应提供产品的质量鉴定报告书
0 | 4.03 | 供货商应提供产品出厂质量检验相关文件
0 | 4.04 | 应符合中华人民共和国相关的国家标准
0 | 5 | 总订货数量 | 4套
0 | 6 | 交货地点
0 | 6.01 | 中国新疆乌鲁木齐市新疆师范大学
注：1、“是否必选”栏中的“0”表示一般指标，“1”表示标书中带“*”的指标项。
2、打印投标正式文本时，请将本中填色部分清除色彩。